с двумя манометрическими преобразователями — термоэлектронным типа ЛМ-2 и термопарным типа ЛТ-2 или ЛТ-4М и указанных преобразователей. В одном корпусе измерительного блока вакуумметра ВИТ-1 фактически размещены два измерительных блока: вакуумметр ионизационный ВИ-3 и вакуумметр термопарный ВТ-2. Это дает возможность измерять давления в вакуумной си-

Рис. 7. 10. Принципиальная электрическая схема ВИТ-1А

стеме термопарной частью вакуумметра перед включением манометрического преобразователя ЛМ-2, работа которого возможна лишь при давлении ниже 10"3 мм рт. ст. Термопарная часть прибора ВИТ-1 имеет в связи с этим лишь один диапазон измеряемых давлений — 10"1 ьЮ"3 мм рт. ст. Вакуумметр изготовляется в настольном и панельном вариантах. Для панельного варианта в обозначение вакуумметра введена буква «П» (ВИТ-1П, ВИТ-1А-П).

Общий диапазон давлений, измеряемых вакуумметром, от 1 • 10"1 до 1 -10~7 мм рт. ст. Давление в пределах от 1 ■ 10"1 до 1 • 10~3 мм рт. ст. измеряется термопарной частью, а от 1 • 10~3 до 1 • 10~7 мм рт. ст. — термоэлектронной частью вакуумметра.

1 ал

Последний диапазон, в свою очередь, разбит на четыре поддиапазона аналогично тому, как это сделано в вакуумметре ВИ-3. Градуировка вакуумметра дана по сухому воздуху с непосредственным отсчетом давления по шкале прибора в миллиметрах ртутного столба. Термопарная часть рассчитана на работу с манометрическим преобразователем ЛТ-4М. Кроме того, может быть использован преобразователь ЛТ-2, но без прямого отсчета давления по шкале прибора.

Изменение тока эмиссии термоэлектронного манометрического преобразователя ЛМ-2 при изменении напряжения питающей сети 220 в на ± 10% в течение 1 ч работы и при изменении давления в вакуумной системе в пределах измерения манометра не превышает 10% от номинального значения 5 ма.

Уход нуля усилителя ионного тока не превышает 3% от всей шкалы прибора при колебаниях напряжения питающей сети ±10% и 10% — при переключении шкал прибора. Вакуумметры ВИТ-1 и ВИТ-1А выполнены по одной принципиальной схеме и отличаются лишь рядом конструктивных изменений.

Принципиальная схема вакуумметра ВИТ-1 А показана на рис. 7. 10. Основные части измерительного блока вакуумметра: феррорезонансный стабилизатор напряжения 14, 15, 16, 19, два выпрямителя 22, 24 и 13, стабилизатор тока эмиссии 28, 33, 34, 30, усилитель ионного тока 41—59, стабилизатор тока нагревателя термопары 6 и 9, два измерительных прибора 2 и 32 с шунтами 5 и 36. Измерительный блок обеспечивает: измерение ионного и электронного токов в манометрическом преобразователе ЛМ-2; постоянные напряжения 200 в на аноде и —25 в на коллекторе преобразователя ЛМ-2 относительно катода; измерения тока накала и э. д. с. термопары манометрических преобразователей ЛТ-2 или ЛТ-4М; регулировку тока нагревателя термопары в пределах 95—150 ма.

4. ВАКУУММЕТР ВИ-12

Измерительная установка ионизационного вакуумметра типа ВИ-12 предназначена для работы с термоэлектронными манометрическими преобразователями ИМ-12 и МИ-12, имеющими осевой коллектор (первый в стеклянном, а второй в металлическом оформлении), и обеспечивает на их электродах постоянные разности потенциалов: анод—катод + 200 в, коллектор—катод — 100 в; осуществляет измерение ионного тока манометрического преобразователя, измерение и автоматическую стабилизацию тока эмиссии; прогрев анодной сетки манометрического преобразователя пропусканием электрического тока; прогрев анодной сетки и осевого коллектора электронной бомбардировкой.

Диапазон измеряемых давлений 10"5ч--10"10 мм рт. ст.,
что соответствует диапазону измеряемых ионных токов от 2-Ю"7
1408	,6б