Давление в трех различных каналах обследуемой вакуумной системы (на трех манометрах тина ММ-8) измеряется с помощью вакуумметра типа ВМ-1-П.

Давление в диапазоне 2-10"1-;-10~7 мм рт. ст. измеряется ионизационно-термопарным вакуумметром типа ВИТ-1А-П.

Запись давления производится в диапазоне 1-^-Ю"7 мм рт. ст. поочередно со всех манометров, кроме термопарных, для чего в схемах измерительных установок соответствующих вакуумметров добавлен выход на самопишущий прибор, а в их обозначении — индекс «С».

Погрешность записи давления в вакуумметре типа ВМБС-1 (при напряжении питающей сети 220 в и температуре окружающего воздуха 20 + 5° С) складывается из погрешности вакуумметра, с которого производится запись, и погрешности самопишущего потенциометра типа ПС1-02.

С помощью переключателя «Запись давления» самопишущий потенциометр типа ПС1-02 может быть подключен для записи давления к любому из трех вакуумметров.

Блок вакуумной блокировки осуществляет следующие операции:

а)	размыкание гнезд 2—3 и замыкание гнезд 1—2 штепсель
ного разъема «Блокировка», расположенного на соединительной
панели стойки (сзади внизу) и предназначенного для коммутации
внешних цепей;

б)	включение на панели  ВМБ-2-ПС красного сигнала, сигна
лизирующего о плохом вакууме;

в)	включение звуковой сигнализации — звонка. На случай
резкого повышения давления свыше 10^3 мм рт. ст. в вакуумной
системе при работе с ионизационным преобразователем ЛМ-2
(вакуумметром типа ВИТ-1А-ПС) предусмотрена возможность бло
кировки накала преобразователя с помощью переключателя на
соединительной панели стойки «Блокировка включения» и группы
контактов исполнительного реле,  выключающих накал ЛМ-2.

9. ВАКУУММЕТР ВР-3

Радиоизотопный вакуумметр ВР-3 представляет собой измерительную установку, в комплект которой входит радиоизотопный манометрический преобразователь типа ПМР-2. Установка обеспечивает питание преобразователя и измерение его ионного тока. Вакуумметр имеет вид настольного прибора переносного типа.

Пределы давлений, измеряемых вакуумметром, 100^--н5-10~3Л1Л рт. ст. Весь диапазон давлений разбит на четыре поддиапазона, которые определяются положением переключателя «Множитель шкалы»: 1-й поддиапазон (множитель 103) 100-5--5-5 мм рт. ст.; 2-й (множитель 103) 10-И5-КГ1 мм рт. ст.; 3-й (множитель 10г) l-f-5-10""2 мм рт. ст.; 4-й (множитель 1) 10~'1ч-5• 10~3 мм рт. cm,

184

Градуировка вакуумметра произведена по сухому воздуху с непосредственным отсчетом давления по шкале прибора.

Измерительная установка вакуумметра состоит из двух блоков — выносного и измерительного (рис. 7. 16). -Выносной блок представляет собой входной каскад усилителя постоянного тока, содержащий лампу 76 (6Ж1Ж), входные высокоомные сопротивления 77, 80 и специальные реле 78, 79 для отключения коллектора манометра от управляющей сетки лампы 6Ж1Ж при установке нуля прибора и для переключения входных сопротивлений при переходе, с одного поддиапазона на другей. К выносному блоку с помощью фланца присоединяют преобразователь ПМР-2.

Измерительный блок содержит выходной каскад усилителя постоянного тока, выпрямитель для компенсации напряжения на катоде лампы 48 (6ЖЗП), узел калибровки 6, 9, 10, 21, 50, кенотронный выпрямитель 13 для питания усилителя и манометрического преобразователя и феррорезонансный стабилизатор напряжения 2, 3, 4, 6.

На рис. 7. 17 показана упрощенная схема усилителя постоянного тока. Выходной каскад усилителя 48 собран на лампе 6ЖЗП.

В случае отсутствия ионного тока /„'манометрического преобразователя (входного тока) катодное смещение Ес лампы 6Ж1Ж устанавливают так, чтобы падение напряжения на сопротивлении 26 равнялось напряжению источника компенсации Ек. Ток, проходящий через прибор 43, будет равен пулю.

При появлении входного ионного тока, создающего напряжение сигнала на входном сопротивлении 77, 80, через прибор 43 потечет ток /0 в направлении, указанном на рис. 7. 17.

Усилитель собран по схеме со 100-ироцентцой отрицательной обратной связью. Для измерения тока порядка 10~13-н-Ю"12 а необходимо, чтобы сеточный ток лампы 6Ж1П не превышал 1-1СГ13 а. Это достигается подбором напряжений накала (сопротивление 31, рис. 7. 16), на экранной сетке (потенциометр 58) и на катоде лампы 6Ж1Ж (потенциометры 60 и 61), чтобы добиться компенсации электронной и ионной составляющих сеточного тока.

Для получения четырех поддиапазонов измерения в схеме предусмотрено переключение входных сопротивлений при помощи реле 78, а также выходных сопротивлений 37—40 — переключателем 42.

Установка нуля проверяется с помощью реле 79, включаемого кнопкой 64. Это реле отключает коллектор преобразователя от входа усилителя и заземляет его.

Выпрямитель напряжения компенсации собран по двухполу-перйодной схеме на германиевых диодах //, 12. Сопротивление 22 и конденсаторы 18, 23 служат фильтром выпрямителя.

С помощью переменного сопротивления 22 устанавливается необходимое напряжение компенсации.

185