предварительного усилителя сигнал подается в цепь управляющей сетки тиратрона, в которую включено опорное (исходное) смещение с выпрямителя 20 и положительное напряжение, создаваемое сеточным током тиратрона на сопротивлениях 56 и 57.

В анодную цепь тиратрона включено исполнительное реле 40, коммутирующее сигнал 28 «Плохой вакуум», и переменное напряжение на гнездах 40а (на задней стенке шасси). Через эти гнезда может осуществляться питание приборов, требующих отключения их от питающей сети при резком повышении давления. Кроме того, исполнительное реле имеет одну группу контактов на переключение, соединенных с гнездами 40а на задней стенке шасси. Эта группа контактов может быть использована для коммутации различных цепей или установок, работа которых зависит от величины давления в откачиваемом объекте.

Разрывная мощность контактов данного реле: для цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой не более 2 гн не должна превышать 50 ва, а для цепи переменного тока при напряжении 220 в не более 500 ва.

В случае необходимости коммутирования цепи стоками более 5 а данное реле может быть использовано как промежуточное между внешним, более мощным реле и блоком вакуумной блокировки вакуумметра.

Для предварительной установки пределов срабатывания блокировки в приборе предусмотрен источник тока, эквивалентного разрядному току преобразователя ММ-13. Он регулируется потенциометром «Установка пределов» 59.

Узел блокировки по давлению работает следующим образом. Задаются пределы срабатывания реле по давлению, например нижний 1 • 10"3 мм рт. ст. и верхний 5-10"3 мм рт. ст. Для этого необходимо при токе манометра, соответствующем давлению 5-10"3 мм рт. ст., потенциометром 58 «Верхний» установить такое напряжение на управляющей сетке, при котором тиратрон не проводит ток; реле 40 обесточивается, и зажигается красный сигнал «Плохой вакуум» 28. Когда ток магнитного манометра будет уменьшен и достигнет величины, соответствующей нижнему пределу (1 -10"3 мм рт. ст.), потенциометром «Нижний» 57 можно уменьшить отрицательное напряжение па управляющей сетке настолько, чтобы через тиратрон пошел ток. Реле 40 срабатывает, и гаснет красный сигнал «Плохой вакуум».

Разность между нижними и верхним пределами срабатывания реле вакуумной блокировки называется «петлей срабатывания». Минимальная петля срабатывания, которую можно получить в вакуумметре ВМБ-3, — 2—3 единицы одного порядка давления. В блок питания входят феррорезонансный стабилизатор напряжения 14, 15, высоковольтный выпрямитель 51, выпрямитель анодного напряжения предварительного усилителя блокировки 22, 23, 29, 31, 43, 47, выпрямитель анодного напряжения усилителя

178

постоянного тока 25, 26, 32, 33, 44, 49 и накальный трансформатор 16. Феррорезонансный стабилизатор напряжения питает на-кальные цепи всех ламп, высоковольтный трансформатор 39, анодную цепь тиратрона 46, анодные выпрямители для- ламп усилителя постоянного тока и предварительного усилителя блокировки.

Высоковольтный выпрямитель собран по схеме удвоения на шести селеновых столбиках типа АВС-6-1000 и двух конденсаторах 63 и 64. Выпрямленное напряжение регулируется по первичной обмотке трансформатора 39: грубо—сопротивлением 34 и плавно---потенциометром «Регулировка напряжения» 38. Для стабилизации напряжения при изменении тока нагрузки выпрямитель нагружен на делитель 86. При напряжении 2500 в ток через делитель равен 3,7 ма.

Напряжение выпрямителя измеряется прибором 99, который переключателем «Измерение напряжения» 103 подключается к шунту 74, рассчитанному на ток 7,4 ма. Следовательно, при напряжении 2500 в стрелка измерительного прибора устанавливается на середине шкалы (риска А). Плюс выпрямителя (2500 в) подается на большой и малый аноды манометра ММ-13 через балластное сопротивление 86.

Накальный трансформатор 16 обеспечивает прогрев анодов манометра ММ-13. Прогрев осуществляется двумя ступенями при помощи коммутации переключателем // отводов первичной обмотки трансформатора. Переключателем «Прогрев — измерение» 7 снимается напряжение питания с высоковольтного выпрямителя и включается реле 85, которое подключает к большому аноду вторичную обмотку накального трансформатора.

Заводом-изготовителем рекомендуется следующий порядок работы с вакуумметром  ВМБ-3.

При помощи кабеля соединить измерительный блок с преобразователем ММ-13, соединенным вакуумноплотно с обследуемым объемом. Установить переключатель 7 «Прогрев — измерение» в положение «Измерение».

Включить вилку сетевого кабеля в сеть. Поставить переключатель 5 (220 в) по направлению стрелки; при этом должна загореться сигнальная лампочка 19.

Произвести прогрев вакуумметра в течение 15—20 мин. Потенциометром 94 «Регулировка нуля» установить стрелку измерительного прибора на нуль. Измерить напряжение питания преобразователя; для этого переключатель 103 «Измерение напряжения» поставить по направлению стрелки и потенциометром 38 «Регулировка напряжения» установить стрелку измерительного прибора на середину шкалы (риска А).

Поставить переключатель 91 «Род работы» в положение «Калибровка» и потенциометром 105 «Калибровка» (выведенным на переднюю панель под шлиц) произвести калибровку усилителя постоянного тока, установив стрелку измерительного прибора на конец

12*	179