на потенциометре 47 создается ионным сеточным током тиратрона и будет появляться только тогда, когда тиратрон открыт.

Узел блокировки работает следующим образом. Задается предел срабатывания реле по давлению, например нижний — 10~4 мм рт. ст., верхний — 5—1(Г4лш рт.ст. Когда через сопротивление 32 проходит ток преобразователя, соответствующий нижнему пределу по давлению \0~4 мм рт. cm, потенциометром 48 устанавливается такое напряжение на управляющей сетке, при котором тиратрон проводит ток (реле 35 срабатывает, гаснет красный сигнал «Плохой вакуум»).

В этом случае с потенциометра 47 должно сниматься максимальное напряжение. Если ток преобразователя увеличится и достигнет величины, соответствующей верхнему пределу (5-10~4 мм рт. ст.), нужно потенциометром 47 увеличить отрицательное напряжение на управляющей сетке тиратрона (уменьшить положительную составляющую сеточного напряжения) настолько, чтобы через тиратрон прекратился ток. Реле 35 обесточивается, зажигается сигнал «Плохой вакуум». При дальнейшем увеличении тока преобразователя схема блокировки остается в состоянии «Плохой вакуум». Разница между нижним и верхним пределами срабатывания может быть до 5 единиц одного порядка давления, например, 5- 10~4-н1 • 10~4 мм рт. ст. Для предварительной установки пределов вакуумного реле при атмосферном давлении в вакуумметре имеется источник напряжения, селеновый выпрямитель 14 и потенциометр 41. От данного источника напряжения при помощи переключателя 39 через сопротивление 32 и шунты 30 и 31 может быть пропущен ток, эквивалентный току преобразователя в пределах 0—1,2 ма, соответствующий диапазону измеряемых давлений l-f-5-10~5 мм рт. ст.

Блокировку при работе преобразователем ММ-8 можно осуществить только в пределах одного поддиапазона, так как при переходе с одного поддиапазона на другой снимается напряжение с преобразователя и происходит ложное срабатывание. Ложное срабатывание блокировки произойдет также из-за того, что кривые зависимости тока от давления в преобразователе ММ-8 на всех поддиапазонах перекрывают друг друга. Поэтому при использовании данного прибора для блокировки по давлению на любом из трех поддиапазонов необходимо поддиапазон, на котором установлена блокировка, механически фиксировать. Это осуществляется переключателем «Блокировка» 39г в положении «Вкл».

Рекомендуется следующий порядок работы с прибором ВМБ-2. Измерительный блок при помощи кабеля соединяется с преобразователем ММ-8, соединенным вакуумноплотно с обследуемым объектом, и переключатель прибора 39, а, б, в ставится в положение «800 в», а переключатель «Блокировка» —в положение «Выкл». Затем включается вилка сетевого кабеля в сеть 220 в, 50 гц, ставится тумблер «Сеть 220 в» по направлению стрелки, при этом