бомбардировки анода й коллектора. Электронное обезгаживание анода и коллектора производится при разности потенциалов 1500 в и токе эмиссии 10 ма. Для получения этого напряжения используется выпрямитель, собранный по схеме удвоения напряжения на германиевых диодах типа Д7Ж по 6 шт.'в плече 58—63, 65—70. Питание на выпрямитель подается от трансформатора 39, включаемого в сеть напряжением 220 в переключателем «Род работы» 153 в положении «Электрическое обезгаживание». При этом загорается сигнал 29 «1500 в», включается реле /58, через группы контактов которого высокое напряжение подается на анод манометра. Ток эмиссии 10 ма устанавливается потенциометром 114 «Регулировка эмиссии». Для уменьшения пульсаций тока эмиссии вторая часть катодного сопротивления 127 зашунтирована конденсатором 138.

Прогрев анода манометра производится переменным током от трансформатора; при этом переключатель «Род работы» 153 находится в положении «Прогрев». Установление требуемого значения тока прогрева (4 или 5,5 а) осуществляется изменением коэффициента трансформации при переключении отводов первичной обмотки переключателем 8 «Прогрев». Кроме того, предусмотрены еще два отвода для обеспечения двух ступеней прогрева анода при работе с 50-метровым кабелем.

Напряжение на анод манометрического преобразователя подается через реле 158.

Для возможности записи показаний вакуумметра в приборе предусмотрены выход (штепсельный разъем 1, контакты /, 2) на самопишущий потенциометр. Сигнал на самописец снимается с сопротивления 86, включенного в цепь выходного прибора; пределы измерения самопишущего потенциометра должны быть 0—10 Мв.

Подготовка прибора к работе осуществляется в такой последовательности.

1.	Измерительный блок вакуумметра соединяют с выносным
} блоком кабелями, к выносному блоку  подключают манометри-
1 ческий преобразователь; соединяют при помощи кабеля вход
I электрометрического каскада  (выносной блок) с  коллектором
■ манометрического преобразователя.

2.	Переключатель «Сеть 220 б» и «Накал манометра» устанав
ливают в положение, противоположное направлению стрелки;
переключатель «Множитель шкал» — в положение 10~7, а пере
ключатель «Род работы» — в положение «Измерение».

3.	Включают вилку сетевого шнура вакуумметра в сеть 220 в,
50 гц\ ставят тумблер «Сеть 220 в» и «Накал манометра» по направ
лению стрелки, при этом должны загореться сигнальные лампочки,
расположенные над тумблерами; через 2—3 мин, когда появится
отсчет на приборе 124 «Ток эмиссии», следует нажать кнопку
«Нажать после включения».

!408	1RQ