предварительного усилителя сигнал подается в цепь управляющей сетки тиратрона, в которую включено опорное (исходное) смещение с выпрямителя 20 и положительное напряжение, создаваемое сеточным током тиратрона на сопротивлениях 56 и 57.

В анодную цепь тиратрона включено исполнительное реле 40, коммутирующее сигнал 28 «Плохой вакуум», и переменное напряжение на гнездах 40а (на задней стенке шасси). Через эти гнезда может осуществляться питание приборов, требующих отключения их от питающей сети при резком повышении давления. Кроме того, исполнительное реле имеет одну группу контактов на переключение, соединенных с гнездами 40а на задней стенке шасси. Эта группа контактов может быть использована для коммутации различных цепей или установок, работа которых зависит от величины давления в откачиваемом объекте.

Разрывная мощность контактов данного реле: для цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой не более 2 гн не должна превышать 50 ва, а для цепи переменного тока при напряжении 220 в не более 500 ва.

В случае необходимости коммутирования цепи стоками более 5 а данное реле может быть использовано как промежуточное между внешним, более мощным реле и блоком вакуумной блокировки вакуумметра.

Для предварительной установки пределов срабатывания блокировки в приборе предусмотрен источник тока, эквивалентного разрядному току преобразователя ММ-13. Он регулируется потенциометром «Установка пределов» 59.

Узел блокировки по давлению работает следующим образом. Задаются пределы срабатывания реле по давлению, например нижний 1 • 10"3 мм рт. ст. и верхний 5-10"3 мм рт. ст. Для этого необходимо при токе манометра, соответствующем давлению 5-10"3 мм рт. ст., потенциометром 58 «Верхний» установить такое напряжение на управляющей сетке, при котором тиратрон не проводит ток; реле 40 обесточивается, и зажигается красный сигнал «Плохой вакуум» 28. Когда ток магнитного манометра будет уменьшен и достигнет величины, соответствующей нижнему пределу (1 -10"3 мм рт. ст.), потенциометром «Нижний» 57 можно уменьшить отрицательное напряжение па управляющей сетке настолько, чтобы через тиратрон пошел ток. Реле 40 срабатывает, и гаснет красный сигнал «Плохой вакуум».

Разность между нижними и верхним пределами срабатывания реле вакуумной блокировки называется «петлей срабатывания». Минимальная петля срабатывания, которую можно получить в вакуумметре ВМБ-3, — 2—3 единицы одного порядка давления. В блок питания входят феррорезонансный стабилизатор напряжения 14, 15, высоковольтный выпрямитель 51, выпрямитель анодного напряжения предварительного усилителя блокировки 22, 23, 29, 31, 43, 47, выпрямитель анодного напряжения усилителя

178