для прогрева анода при работе с манометрическим преобразователем, удаленным от измерительной установки на 50 м. Источник напряжения 1500 в для электронного обезгаживания построен по схеме удвоения напряжения. В качестве вентилей использованы два селеновых столбика 33 и 34 типа ТВС12-17-М.

В положении «Прогрев» переключателя «Род работы» 67 разрывается цепь источника анодного питания манометра, и напряжение 6 кв не подается на анод преобразователя. Срабатывает реле 149 и подключает к аноду вторичную обмотку трансформатора прогрева 154.

Переключателем 144 устанавливается необходимая мощность прогрева анода. Когда переключатель «Род работы» находится в положении «Обезгаживание», на преобразователь не подается напряжение 6 кв, к аноду подключаются трансформатор прогрева и источник напряжения 1500 в, плюс которого соединен с корпусом прибора, а минус — с анодом. Реле 181 в выносном блоке соединяет катод преобразователя с корпусом прибора. Таким образом, манометрический преобразователь превращается в электронную лампу, анодом которой служит катод с потенциалом 1500 в, а роль катода, эмигрирующего электроны, выполняет анод. Мощность, необходимая для электронного обезгаживания катода, не более 15 вт; ток эмиссии должен быть не более 5 ма.

Ток эмиссии измеряется прибором 70, который переключателем прибора 75 (положение «Ток») подключается к шунту 50. Пределы измерения стрелочного прибора 0—20 ма.

Удлиненная риска в центре шкалы соответствует току эмиссии 10 ма. Ток эмиссии регулируется переключателем 144 «Установка». Вторичная обмотка накального трансформатора 154 имеет отводы 1—10 для работы с манометрическим преобразователем, удаленным на расстояние до 50 м.

Завод-изготовитель рекомендует следующий порядок работы с прибором. Подключить выносной блок к измерительному блоку и соединить кабелем выносной блок с манометрическим преобразователем. Соединить кабелем измерительный блок с анодом манометрического преобразователя. Установить исходное положение ручек управления: переключатель «Установка тока прибора» 144 — в левое крайнее положение, «Род работы» 67 — в положение «Установка нуля», «Множитель шкалы» 63 — в положение «10~5», «Переключение прибора» 75 — в положение «Измерение».

Включить шнур питания в сеть 220 в, 50 гц. Установить переключатель 3 «Сеть 220 б» в верхнее положение; при этом должны загореться сигнальные лампы «Сеть 220 б» 18 и «Проверить шкалу» 14. Прогревать прибор не менее 15 мин. Нажать кнопку «Запуск» 6; сигнальная 'лампа «Проверить шкалу» должна погаснуть. Установить переключатель «Множитель шкалы» в положение «10~12» и отрегулировать нуль на стрелочном приборе при помощи  ручки «Установка нуля» 124.