Давление в трех различных каналах обследуемой вакуумной системы (на трех манометрах тина ММ-8) измеряется с помощью вакуумметра типа ВМ-1-П.

Давление в диапазоне 2-10"1-;-10~7 мм рт. ст. измеряется ионизационно-термопарным вакуумметром типа ВИТ-1А-П.

Запись давления производится в диапазоне 1-^-Ю"7 мм рт. ст. поочередно со всех манометров, кроме термопарных, для чего в схемах измерительных установок соответствующих вакуумметров добавлен выход на самопишущий прибор, а в их обозначении — индекс «С».

Погрешность записи давления в вакуумметре типа ВМБС-1 (при напряжении питающей сети 220 в и температуре окружающего воздуха 20 + 5° С) складывается из погрешности вакуумметра, с которого производится запись, и погрешности самопишущего потенциометра типа ПС1-02.

С помощью переключателя «Запись давления» самопишущий потенциометр типа ПС1-02 может быть подключен для записи давления к любому из трех вакуумметров.

Блок вакуумной блокировки осуществляет следующие операции:

а)	размыкание гнезд 2—3 и замыкание гнезд 1—2 штепсель
ного разъема «Блокировка», расположенного на соединительной
панели стойки (сзади внизу) и предназначенного для коммутации
внешних цепей;

б)	включение на панели  ВМБ-2-ПС красного сигнала, сигна
лизирующего о плохом вакууме;

в)	включение звуковой сигнализации — звонка. На случай
резкого повышения давления свыше 10^3 мм рт. ст. в вакуумной
системе при работе с ионизационным преобразователем ЛМ-2
(вакуумметром типа ВИТ-1А-ПС) предусмотрена возможность бло
кировки накала преобразователя с помощью переключателя на
соединительной панели стойки «Блокировка включения» и группы
контактов исполнительного реле,  выключающих накал ЛМ-2.

9. ВАКУУММЕТР ВР-3

Радиоизотопный вакуумметр ВР-3 представляет собой измерительную установку, в комплект которой входит радиоизотопный манометрический преобразователь типа ПМР-2. Установка обеспечивает питание преобразователя и измерение его ионного тока. Вакуумметр имеет вид настольного прибора переносного типа.

Пределы давлений, измеряемых вакуумметром, 100^--н5-10~3Л1Л рт. ст. Весь диапазон давлений разбит на четыре поддиапазона, которые определяются положением переключателя «Множитель шкалы»: 1-й поддиапазон (множитель 103) 100-5--5-5 мм рт. ст.; 2-й (множитель 103) 10-И5-КГ1 мм рт. ст.; 3-й (множитель 10г) l-f-5-10""2 мм рт. ст.; 4-й (множитель 1) 10~'1ч-5• 10~3 мм рт. cm,

184