до 2-10 18 а. Имеется возможность измерять давление в поддиапазоне 1(Г4^1(Г5 мм рт. ст. (ток 2- 10~е-ч-2-10"' а). Шкала прибора проградуирована в единицах тока; для вычисления давления пользуются значением чувствительности манометрического преобразователя 2ч-3-1(Г2 а/мм рт. ст., указанным в паспорте, прилагаемом к каждому преобразователю. Измерительная установка вакуумметра ВИ-12 с манометрическим преобразователем ИМ-12 показана на рис. 7. 11. Измерительная установка, схема которой приведена на рис. 7. 12 (см. вклейку),  состоит из уси-

Рис. 7. 11. Внешний иид вакуумметра ВИ-12

лителя ионного тока, феррорезонансного стабилизатора напряжения, выпрямителей, стабилизатора эмиссии, электронных стабилизаторов напряжения, узла блокировки катода, узла обезга-живания анода и коллектора. Усилитель ионного тока представляет собой усилитель постоянного тока со 100-процентной отрицательной обратной связью. Первый каскад усилителя выполнен в виде отдельного выносного блока по балансной схеме на электрометрической лампе 211 (2Э2П). Кроме лампы в выносном блоке размещены три реле с высокой изоляцией контактов. Реле 214 и 218 служат для переключения входных высокоомных сопротивлений 212, 213, 215 при изменении поддиапазонов измерения и управляются переключателем 1056 «Множитель шкал». Реле. 216 отключает коллектор манометрического преобразователя от измерительной установки при проверке нуля усилителя и управляется переключателем 106 «Установка нуля». Остальные каскады усилителя размещены на общей панели прибора ВИ-12, соединяющегося с выносным блоком при помощи кабеля с разъемами 191.

Следующие два каскада усиления собраны по балансной схеме на_двойных триодах 6Н1П 167 и 144. Балансный каскад на лампе 167 настраивается потенциометром 159,.имеющим гравировку на

166