потенциалов управляющих сеток ламп 6П14П при изменении эмиссионного тока, проходящего через сопротивления 127 и 128. При электронном обезгаживании на сетку поступает автоматическое смещение только с сопротивления 128, что позволяет несколько расширить пределы регулирования тока эмиссии, чтобы обеспечить нормальную работу стабилизатора тока эмиссии в положениях переключателя 153а «Род работы» — «Прогрев» — «Анод заземлен», т. е. сохранить нормальное напряжение накала катода манометрического преобразователя. Смещение на управляющие сетки ламп 6П14П подается от отдельного делителя постоянного напряжения 118 и 119; величина напряжения регулируется потенциометром 119.

Включение схемы стабилизатора тока эмиссии осуществляется тумблером «Накал манометра» 28; при этом загорается сигнал включения накала. Измерение тока эмиссии производится миллиамперметром 124. При нормальной работе преобразователя ток эмиссии поддерживается равным 5 ма И при электронном обезгаживании постепенно увеличивается регулировкой потенциометра 114 до 10 ма.

Узел блокировки катода манометрического преобразователя и выходного прибора усилителя ионного тока обеспечивает защиту от перегрузок измерительного прибора 84 и предохраняет от перегорания катод преобразователя при недопустимом увеличении давления. Схема блокировки собрана на тиратроне 34 (ТГЗ 0,1/1,3). При прохождении тока через тиратрон включается реле 21. Реле разрывает цепь катода манометра, отключая от сети трансформатор накала 38, изменяет постоянное смещение на сетке тиратрона, обеспечивая устойчивый режим его горения, и зажигает сигнал «Проверить шкалу». Смещение на сетке тиратрона складывается из регулируемого отрицательного напряжения от отдельного выпрямителя 24 и последовательно включенного напряжения, являющегося результатом прохождения ионного тока манометрического преобразователя по  сопротивлениям 86,  87. Тиратрон настраивают на зажигание при токе преобразователя, превышающем в 1,5 раза максимальный ток установленного диапазона. Настройку осуществляют потенциометром 9. Для дополнительного предохранения выходного измерительного прибора в момент включения схемы применяется реле типа РКМ-1 193 в схеме самоблокировки, через которое анодное напряжение на усилитель  подается  только  после предварительного  прогрева лампы при установившемся напряжении на выходе электронного стабилизатора. Одновременно производится включение прибора в схему компенсации. Реле 193 включается при нажатии кнопки «Нажать после включения» 189. При отсутствии напряжения на выходе стабилизатора реле не включается.

Для обезгаживания электродов манометрического преобразователя применяется блок прогрева током анода и электронной