шкалы. В случае необходимости можно осуществить прогрев анода манометрического преобразователя ММ-13 следующим образом: поставить переключатель // в положение / и переключатель 7 в положение «Прогрев»; при этом мощность прогрева достигает 40 вт. Поставить тумблер // в положение //; мощность прогрева достигает 80 вт.

Перед настройкой реле вакуумной блокировки необходимо проверить установку пуля и калибровку усилителя. Поставить переключатель 7 в положение «Измерение». Установить потенциометры 57, 58, объединенные позицией «Блокировка» — «Верхний» и «Нижний» пределы, в крайнее правое положение и потенциометр 59 «Установка пределов» — в крайнее левое положение. Поставить переключатель 91 «Род работы» в положение «Установка пределов». Установить переключатели «Измерение» и «Блокировка» на один из диапазонов, соответствующий выбранному диапазону блокировки.

Потенциометром «Установка пределов» (вращая его вправо) установить по измерительному прибору значение тока, соответствующее нижнему пределу давления.

Плавно вращая влево потенциометр «Нижний», погасить красный сигнал «Плохой вакуум» 28. Потенциометром 59 «Установка пределов», вращая его вправо, установить по измерительному прибору значение тока, соответствующее верхнему пределу давления. Плавно вращая влево потенциометр 58 «Верхний», зажечь красный сигнал «Плохой вакуум».

Для более точного срабатывания блокировки по давлению в заданных пределах необходимо настройку производить потенциометрами 57 и 58 «Нижний» и «Верхний» методом последовательной подрегулировки.

При измерении давления необходимо убедиться в правильности установки нуля и калибровки усилителя постоянного тока. Поставить переключатель 91 «Род работы» в положение «Измерение». Переключатель «Измерение» установить в такое положение, при котором отсчет по измерительному прибору будет достаточно хорошим. Давление в измеряемом объекте определяется по градуировочным кривым манометрического преобразователя ММ-13 в соответствии с отсчетом тока по измерительному прибору вакуумметра.

7. ВАКУУММЕТР ВИМ-1

Инверсный магнетронный вакуумметр типа ВИМ-1 предназначен для измерения сверхвысокого вакуума. Вакуумметр состоит из измерительной установки и инверсного магнетронного манометрического преобразователя ММ-14С или ММ-ИМ.

Диапазон измеряемых давлений 1 • 10~4-М • 10~12 мм рт. ст., что соответствует диапазону измеряемых токов 1 ■ 10~4-f-2-10~13 а. Диапазон измеряемых токов разбит на 8 поддиапазонов.

180