### „Правила роботи

### з піпетками

### і бюретками ”

Бюреточні установки. Приготування лікарських форм за допомогою бюреточної установки здійснює великий вплив на підвищення продуктивності праці і покращення якості аптечної продукції (точність виготовлення). Окрім цього, застосування розчинів дає можливість більш точно встановити дозування гігроскопічних лікарських речовин (кальцію хлориду, натрію брому та ін.), вміст вологи в яких змінюється і може коливатися в значних межах. При роботі на бюреточній установці виключається необхідність в лійках та іншій підсобній посуді.

Вперше в аптечній роботі бюретки стали застосовуватися з 1912 р. в Петербурзі в аптеках минулої Петербурзької лікарської каси соціального страхування. Однак більш широке застосування бюреток і піпеток почалося лише після націоналізації аптек, коли були створені спеціальні бюреточні столи та інші пристосування, що полегшують користування бюретками. В теперішній час робота аптек неможлива без бюреточних установок.

Основним елементом бюреточних установок є бюретка. Її можна з повним правом називати аптечною, оскільки вона відрізняється від аналітичної бюретки тим, що має зворотну шкалу. У аналітичної бюретки градація починається з “0”, що знаходиться зверху, і далі йдуть поділки шкали до значення номінальної сумісності бюретки (10, 25, 50 мл), цифрове позначення якої знаходиться в нижній частині бюретки. Аналітик, проводячи тітрування, працює на двох замірах “до” і “після” тітрування, визначаючи кількість використаного розчину по різниці.

У аптечної бюретки значення номінальної вмістимості (наприклад, 50 мл) позначено зверху, а цифра “0” на шкалі відсутня. Нулем є положення спускного крану. Аптечна бюретка працює на одному замірі. Знизу, з живлячої посудини, через підживлюючий кран (при закритому спускному крані) в бюретку подається необхідний об’єм розчину до визначеного поділу шкали, наприклад до 20. Після цього підживлюючий кран закривається, спускний кран відкривається і у флакон зливається вся кількість відміреного розчину. Інакше кажучи, аптечна бюретка працює як дозатор рідини. Вона завжди зсередини чиста, оскільки рідина постійно зливається.

Аптечні бюретки виготовлюються місткістю 10, 25, 60, 100 і 200 мл. Їх місткість встановлена відповідно до практично уклавшихся кількостей розчинів, що виписуються лікарями. Довжина бюреток, що мають різу вмісткість, однакова при відповідно різному їх діаметрі. Стандартна довжина бюреток дозволяє не тільки симетрично розташовувати їх на вертушці, але і встановлювати шкалу їх поділок так, щоб середина шкали завжди знаходилася на рівні очей фармацевта, що працює з бюретками сидячи. Бюретки (в кількості 10 і 16) встановлюються на круглій металевій вертушці (див. мал.).

Середня частина вертушки за встановленими на ній бюретками закрита матовими скельцями, що утворюють своєрідний футляр. Зсередини футляра укріплена електрична лампа, що освітлює бюретки. На нижньому диску вертушки проти прорізів двох гнізд (для бюретки і живлячої трубки) укріплюється металева табличка з номерами розчинів.

На верхньому диску розміщені циліндричні з конічним дном живлячи посудини з поліетилену. Посудини з’єднанні з поліетиленовими кранами через скляні живлячі трубки. В корпусі кранів вмонтовано по два клапана з позначеннями: “наповнення” і “злив”. Скляні бюретки, так само як і живлячі трубки, герметично вмонтовані в гніздах корпусів кранів за допомогою різьбових штуцерів, які зжимають уплотнюючі резинові втулки, надіти на кінці бюреток і живлячих трубок. Привід управління клапанами крану ручний. Клавіши клапанів “наповнення” і “злив” розміщені на тринозі вертушки. Бюретки для дистильованої води монтуються на окремому штативі (мал.).

З бюреток не можна відмірювати в’язки рідини, а також рідини, які володіють високою або низькою щільністю (хлороформ, скіпі дар і т.п.). При відмірюванні рівень рідини встановлюється: для безколірних – по нижньому меніску, зафарбованих – по верхньому. Відмірюючи рідину по різниці поділок не допускається. Перед початком роботи скляні наконечники бюреток (і піпеток) обов’язково очищують від нальоту солей і засохлих залишків настою і екстрактів.

При виготовленні лікарських форм із застосуванням бюреток опираючись на інструкцію, затверджену МОЗ СРСР №412 від 23 травня 1972 р.

Аптечна піпетка призначена для відмірювання невеликих об’ємів рідин. Комплект піпетки складається з градуйованої трубки, звуженої внизу, що має два тубуси: верхній і боковий (мал.). На верхній тубус надягається кулеподібний гумовий балончик, який слугує для пневматичного забору рідин. На боковий тубус надягається невелика гумова трубка, звідний кінець якої закривається намистинкою або корком з твердої гуми. Піпетка комплектується матеріальною склянкою з етикеткою для запасу рідини, в якій піпетка і повинна знаходитися. Піпетка випускається вмістимістю 3, 6, 10 і 15 мл.

Для наповнення рідиною піпетку злегка при піднімають, щоб між горлом склянки і піпеткою утворилася щілина для виходу повітря. Стискаючи балон і спускаючи піпетку, засосують в неї рідину. Ступінь стиснення балону регулюють таким чином, щоб рідина ні в якому разі не засосувалася всередину гумового балону. Необхідний рівень, який відповідає відмірюваному об’єму, встановлюють за допомогою бокового тубусу шляхом натиску гумової трубки у намистинку. При цьому утворюється вузька щілина для входу повітря в піпетку. Як тільки рівень рідини в піпетці опуститься до потрібної поділки, піпетку разом з відмірюваною рідиною переносять в горло відпускної склянки переносячи в горло  відпускної склянки і, стискаючи гумовий балон, зливають рідину в склянку. Аптечні піпетки є необхідною частиною бюреточної системи. Бюретки, піпетки миються по мірі необхідності, але не рідше, ніж через 7-10 днів.